SPZZOZ.ZP/5/2019 Przasnysz, 29.01.2019 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

*Pytanie 1*

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?**

*Odp: Zamawiający wyraża zgodę.*

*Pytanie 2*

**Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.**

*Odp: Zamawiający wymaga.*

*Pytanie 3*

**Dotyczy Pakiet nr 1 rękaw papierowo-foliowy**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia szczelności mikrobiologicznej wystawionej przez niezależną organizacje notyfikacyjną?**

*Odp: Zamawiający nie odstąpi od w/w wymogu.*

*Pytanie 4*

**Dotyczy Pakiet nr 1 papier krepowany**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana zamiast papieru włókninę o gramaturze 57 g/m2 ?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza w/w włókniny.*

*Pytanie 5*

**Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj. 3 opakowania?**

*Odp: Zamawiający dopuszcza testy pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania.*

*Pytanie 6*

**Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 7**

**Czy etykiety mają być do metkownicy BLITZ czy do GKE?**

*Opd: Zamawiający wymaga etykiet do metkownicy BLITZ.*

*Pytanie 7*

**Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2**

**Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową na 4 płaszczyznach?**

*Odp: Zamawiający wymaga.*

*Pytanie 8*

**Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1**

**Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejania bezpośrednio do dokumentu)? Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?**

*Odp: Zamawiający wymaga testu samoklejącego z informacjami w języku polskim.*

*Pytanie 9*

**Dotyczy Pakietu 1:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji z fałdą i płaskich oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.**

*Odp: Zamawiający nie wyłączy w/w pozycji z pakietu.*

Z poważaniem: